## Tabelle1
Dokument | Medizinprodukteakte gemäß ISO 13485:2016 | Referenz: ISO 13485:2016 Kapitel 4.2.3 Abschnitt | Technische Dokumentation gemäß MDR/IVDR | Referenz: MDR (jeweiliger Anhang und Abschnitt) | Referenz: IVDR (jeweiliger Anhang und Abschnitt) | FDA: DMR, DHF, DHR
Allgemeine Beschreibung des Produkts | X | a) | X (inkl. Namen) | II.1.1.a) | II.1.1. a)
Varianten | X*) |  | X | II.1.1. i) | II.1.1. l)
Sprachversionen | X*) |  | X | II.2. | II.2.
Vorgesehenes Zubehör und Kombinationen mit anderen Produkten | X*) |  | X | II.1.1. h) | II.1.1. m)
Zweckbestimmung und bestimmungsgemäßer Gebrauch | X | a) | X (inkl. Anwender, Patientengruppe, (Kontra-) Indikationen) | II.1.1 a), c) | II.1.1 a), c) | 21 CFR part 820.30
Warnhinweise |  |  | X | II.1.1. c) | n.a.
Qualifizierung als Medizinprodukt |  |  | X | II.1.1.e) | II.1.1. e)
Klassifizierung | X*) |  | X | II.1.1. f) | II.1.1. f)
Wirkungsweise, ggf. wiss. nachgewiesen, Funktionsweise (IVD: Messprinzip, Funktionsweise) |  |  | X | II.1.1. d) | II.1.1. d)
Beschreibung der Neuartigkeit |  |  | X | II.1.1 g) | n.a.
Verweis auf frühere und ähnliche Produkte |  |  | X | II.1.2. a), b) | II.1.2. a), b) | z.B. bei 510(k)-Zulassung
Beschreibung der Entwicklungsphasen |  |  | X | II.3. a) | II.3.1. | 21 CFR part 820.30 b)
Produktspezifikation, z.B. Zeichnungen, Berechnungen, Komponenten | X | b) | X (inkl. Abmessungen, Leistungsattribute) | II.1.1. j), l) | II.1.1. g)-k), II.3.1. | 21 CFR part 820.181 a)
Software-Spezifikationen | X*) |  | X | II.6.1 b) | II.3.1.b)-d) u. II.6.4 | 21 CFR part 820.181 a)
Relevante GSPR |  |  | X | II.4. a) | II.4. a)
Verwendete Materialien, Konstruktionszeichnungen | X*) |  | X (inkl. derer, die mit Körper in Berührung kommen) | II.1.1 j) | II.1.1. g), II.3.1. a)-c) | 21 CFR part 820.181 a)
Verwendete Arzneimittel (IVD: in Bezug auf therapiebegleitende Diagnostika (CDx)) | X*) |  | X | II.1.1. k), II.6.2. a) | II.1.1. c)ix) (für CDx)
Verwendetes Gewebe menschlichen oder tierischen Ursprungs |  |  | XX | II.6.2 b) | II.6.5. b)
Toxizität, biologische Sicherheit und Biokompatibilität (IVD: Analyseleistung inkl. Probenart) | X*) |  | X | II.6.1 b), II.6.2. d) | II.6.1. | (21 CFR part 820.181 c)), 21 CFR part 820.184 d)
Physikalische, chemische, mikrobiologische, elektrische Sicherheit |  |  | X | II.6.1 b) | II.4. | (21 CFR part 820.181 c)), 21 CFR part 820.184 d)
Resorption, Metabolisierung, Ausscheidung, Wechselwirkung, Verträglichkeit von Stoffen im Körper |  |  | X | II.6.2 c) | n.a.
Lebensdauer, Stabilität, Haltbarkeit |  |  | X | II.6.1 b) | II.6.3. | 21 CFR part 820.184 d)
Messgenauigkeit (bei Messfunktion) |  |  | X | II.6.2. f) | II.6.5. c) | 21 CFR part 820.184 d)
Interoperabilität, Kompatibilität |  |  | X | II.6.2.g) | II.6.5. d) | (21 CFR part 820.181 c))
Ergebnisse Software V&V |  |  | X | II.6.1 b) | II.6.4. | 21 CFR part 820.30
Vorgaben für Herstellung, z.B. Anforderungen an Ausstattung, Infrastruktur, Produktionsmethoden | X | c) | (inkl. Hilfsstoffe, Prozesse, Validierung) | II.3. b) | II.3.2. | 21 CFR part 820.181 b)
Vorgaben für Qualitätssicherung, z.B. Verfahren, Equipment, Akzeptanzkriterien | X*) |  | X | II.6.1 (u.a.) | II.6. | 21 CFR part 820.181 c)
Angabe der Lieferanten und Auftragnehmer mit deren Tätigkeiten |  |  | X | II.3. c) | II.3.2. b)
Vorgaben für Verpackung, z.B. Methoden, Prozesse, Materialien | X | c) | X | II.6.2. e) | II.3.2. a), II.6.5. a) | 21 CFR part 820.181 d)
Vorgaben (Verfahren) für Messung und Überwachung | X | d) | X | II.3. b), II.6.1. d), III | III | (21 CFR part 820.181 c))
Vorgaben für Post-Market Surveillance (PMS), insbesondere PMS-Plan |  |  | X | III | III
Design Outputs | X*) |  | X | II.6. (u.a.) | II.6. (u.a.)
Tests, z.B. Labor, Simulation, Tierversuche (IVD: Analyseleistung) |  |  | X | II.6.1 a) | II.6.1. | (21 CFR part 820.181a)), 21 CFR part 820.184 d)
Klinische Daten (IVD: Klinische Leistungsbewertung) | X*) |  | X | II.6 c) | II.6.2.
Klinische Bewertung inkl. Plan (IVD: Klinischer Nachweis, Bericht über die Leistungsbewertung) |  |  | X | II.6.1 c) | II.6.2.
PMCF-Plan (IVD: PMPF-Plan) |  |  | X | II.6.1 d) | III.1. b)
Risikomanagement, z.B. Risikoanalyse, risikominimierende Maßnahmen, Liste der Restrisiken, Risiko-Nutzen-Bewertung | X*) |  | X | II.5. a), b) | II.5.
Vorgaben für Lagerung | X | c) |  |  | II.6.3.1., II.6.3.2.
Vorgaben für Transport | X*) | c) |  |  | II.6.3.3.
Vorgaben für Vertrieb | X | c)
Vorgaben für Installation | X | e) |  |  |  | 21 CFR part 820.181e)
Vorgaben für Instandhaltung und Wartung | X | f) |  |  |  | 21 CFR part 820.181d)
Gebrauchsanweisung | X | c) | X | II.2. | II.2. b)
Sonstiges Labeling | X | c) | X (Verpackung) | II.2. | II.2. a)
UDI | X*) |  | X (Basis-UDI) | II 1.1. b) | II 1.1. b)
Änderungen am Produkt während der Lebenszeit und zugehörige V&V | X*) |  | X | Artikel 10 | Artikel 10
Liste angewandter Normen (oder „anderer Methoden“), um Konformität nachzuweisen | X*) |  | X | II.4. b), c) | II.4. b), c)
(Dokumente zum) Nachweis der Konformität mit GSPR | X*) |  | X | II.4. d) | II.4. d)